{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["技术要求"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"技术要求","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","名称","基本要求","数量","参数"]
[1,"电感耦合等离子体质谱仪\n（原装进口）",null,1,"一、仪器总体要求：\n1.电感耦合等离子体质谱要求包含以下核心部件：\n1.1.离子透镜组：通过可施加电压的提取透镜，有效聚焦待测离子，保证待测离子以最佳传输效率进入碰撞反应池；通过偏转透镜多次偏转离子束，实现离子束与中性粒子的完全分离，降低系统背景噪声；\n1.2.碰撞反应池：置于离子透镜组之后的具备多极杆离子约束构件的在线干扰消除装置，能有效去除质谱干扰，保证测定结果的准确性；\n1.3.质量分析器：通过四级杆的质量扫描实现待测元素的定性检测\n1.4.检测器：经过质量排序的待测离子经过90度偏转后进入数模拟式检测器，转变为可记录的电信号，实现离子的定量检测；\n2.仪器适用于钒矿中主元素和杂质元素测定等分析要求；\n二、工作条件：\n1.环境温度： 15~30℃\n2.环境湿度： 20~80%\n3.电源：200~240V，30A，50/60Hz\n三、技术参数：\n1.硬件参数\n1.1.雾化器：耐高盐、高效石英同心雾化器；\n1.2.▲雾室：双通道石英雾室，必须配置全包裹式半导体制冷装置；\n1.3.▲整机气路控制：进样系统配备不少于4个高精度气体质量流量计，碰撞反应池配备不少于1个高精度气体质量流量计，需提供气路结构硬件图示证明；\n1.4.炬管：一体式石英炬管，无O型圈设计，拆卸和安装方便，炬管X/Y/Z定位可由步进电机控制自动完成；\n1.5.▲接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防过多基体进入后续质谱系统，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm；\n1.6.▲高盐进样系统：仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把含25% NaCl的样品的基体稀释到0.3% NaCl以内，保证接口区域与质谱区域不受高基体污染。具有预设稀释倍数和稀释气体流量手动调节两种工作模式，需分别提供两种工作模式的软件参数界面截图，并清晰可见预设倍数（4至100倍可选）和稀释气体流量参数（0-2ml/min可调，精度0.01ml/min）；\n1.7.离子源：数控式、固态射频发生器，射频频率≤27.12 MHz，功率范围600~1600W，射频线圈必须水冷设计；\n1.8.▲二次放电消除技术：必须具备屏蔽矩物理接地技术或其他虚拟接地技术，如非采用屏蔽矩物理接地技术，需额外多配20套工作线圈，以预防意外放电造成的工作线圈击穿；使用屏蔽炬技术的须提供屏蔽炬实物图片证明；\n1.9.★离子透镜：必须具备2个提取透镜，能同时分别施加正负电压；\n1.10.碰撞/反应池：\n1.10.1.▲要求具备八极杆设计，具有最佳离子聚焦及传输效率；\n1.10.2.碰撞反应池具有温控功能，可通过软件设置池内温度，控温范围55~95℃，0.1℃步进可调；\n1.10.3.碰撞/反应池至少拥有三种工作模式，标准模式（No Gas）、氦气碰撞模式（KED）、高能干扰消除模式，不同模式切换时间小于3秒；\n1.10.4.碰撞/反应气体流速可达12 mL/min；\n1.11.质量分析器：采用Mo材质双曲面四极杆，提供最理想电场分布和最佳丰度灵敏度；\n1.11.1.▲四极杆驱动频率不得低于2.8 MHz，驱动频率越大越好，须提供对应软件截图证明；\n1.11.2.四极杆质量数范围：2~258 amu；\n1.12.检测器：\n1.12.1.采用脉冲模拟双模式电子倍增器，检测器每秒离子计数范围必须达到0.3cps~4×109cps\n1.12.2.采用偏转设计，即离子离开质量分析器经90度偏转后进入检测器；\n1.12.3.能够满足从亚ppt级到百分级浓度的测定，在同一次运行中同时测定痕量与常量元素；对于Na标准溶液浓度0、500ppm、1000ppm建立的标准曲线，线性优于0.999；\n2.工作站配置：\n2.1.原厂配置计算机系统；\n2.2.配置要求：Intel® 四核3.2 GHz； 4G内存；500G HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器；\n2.3.激光打印机；\n3.操作软件：\n3.1.操作系统：Windows 10操作系统；\n3.2.全自动工作条件调谐 (AutoTuning)；\n3.3.具有使用智能手机 (Android或IOS操作系统) 远程控制ICP-MS功能；\n3.4.虚拟内标法(VIS)通过在已有的多个内标元素之间的插入一个“虚拟”的内标进行校正，虚拟内标更接近目标元素质量数，更可靠地校正各种样品基体效应；\n3.5.批量数据表功能质量控制标准的在线显示与控制数据直接输出到Microsoft Excel表格（随机配置）或LIMS数据系统；\n3.6.快速扫描功能：2s可以扫描整个质谱图\n3.7.数据回溯功能：无需建立标准曲线，未分析元素也可在分析之后得到半定量结果。\n4.性能指标：（4.1~4.5指标须在同一标准模式条件下测定）\n4.1.灵敏度【cps/ppm】\n低质量数：Li(7) ≥50 M\n中质量数：Y(89) ≥240 M\n高质量数：Tl(205) ≥200 M (U≥300M)\n4.2.检测限【3*sigma，ppt】\nBe(9) ≤ 0.5 ppt\nIn(115) ≤ 0.1 ppt\nBi(209) ≤ 0.1 ppt\n4.3.背景：≤1.0 cps （在质量数9 amu处实测背景）\n4.4.★氧化物产率(CeO+/Ce+) ：≤1.6 %\n4.5.双电荷产率(Ce2+/Ce+)：≤3.0 %\n4.6.短期稳定性(RSD)： ≤2% (20 min) (须在1ppb 标准溶液中测定)\n4.7.长期稳定性(RSD)：≤3% (2 hrs) (须在1ppb 标准溶液中测定)\n\n四、基本配置\nICP-MS 主机1台 (含半导体控温、高盐进样系统、碰撞反应池系统)；\nICP-MS 原装操作软件1套；\n循环冷却水机1台；\nICP-MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液各1套；\n电脑工作站、打印机一套\n五、配件与耗材（除主机安装及招标要求之外）：\n采样锥        1套；                截取锥      1套；\n一体式石英炬管  1根；          蠕动泵进样管      24根；         \n蠕动泵废液管    12根；         蠕动泵内标管      12根；         \n采样锥O型圈    3个；          PFA样品管        5米；          \n超纯机械泵油    2瓶；          雾化器清洗器      1个\n雾化器     1个\n六、其他\n1.中标人提供仪器的现场安装调试并达到招标文件要求或投标文件中响应的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。\n2.仪器在调试通过后提供一年免费保修服务。\n3.卖方须在交货日期10天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与响应符合；\n4.免费提供仪器中文使用手册、培训教材、应用文章等；\n5.提供场地准备服务，符合安装要求；\n"]
[2,"电子分析天平\n（进口品牌）","万分位，220g",1,"1.最大称量值：220g\n2.可读性：0.1mg\n3.线性误差：0.2mg\n4.重复性：0.1mg\n5.秤盘尺寸：直径90mm\n6.稳定时间≤3s\n7.配备九种丰富的程序应用：基本称量，百分比称量，计件称量，动态称量，检重称重，密度测量，配方配比，累加称量，显示保持\n8.天平四角调水平，仪器屏幕会自动指示调节方向，操作者根据提示可轻松快捷完成水平调节\n9.内置过载保护功能，全程去皮\n★10.彩色触摸显示屏带来直观的操作界面和快速使用的称量体验，直观的图形操作界面，使天平操作更加便捷、精准。可佩戴手套操作触摸屏，方便在工业场合操作员的实际情况，免除反复脱戴手套的烦恼\n▲11.除了触摸屏之外，操作面板上的6个功能按键也能满足天平的基本操作，包括左右去皮键，置零，校准和打印\n12.包括中文在内的9种菜单语言可供选择\n▲13.天平是2片折叠式风罩门设计，有效节省了天平后方所需的空间\n14.标配RS232接口，以及2个USB接口，轻松实现称量数据的存储，以及导入/导出菜单设置和应用参数，利用U盘即能从中导出天平设置，从而用于配置其他天平。比如在称量模式下设置了平均单重，上下限等参数，U盘也同样能导出至其他同系列天平\n15.实时时钟的功能•实时时钟功能-使天平即使在断电的情况下，依然保持正确的时间。同时，天平还可以记录已设定的样品名称、项目名称和天平名称等内容，符合称量设备的要求\n16.为保证称量的准确度，特有最小样品量太低的提示设置，提醒用户及时增加样品量以达到规定的要求"]
[3,"酸度计\n（进口品牌）","PH，0-4，配耐酸电极",1,"1.▲采用6.5英寸显示屏和触摸按键；\n2.智能管家会显示电极状态，主机定期提醒电极重新校准\n3.具有1000条数据存储和密码管理功能\n4.缓冲液组：5 组；\n5.▲校准：5 点，带校准到期警告；\n6.▲pH：测量范围-2.000 至 20.000 pH，分辨率0.1/0.01/0.001 pH，\n7.ORP：测量范围± 2000.0mV，分辨率0.1 mV，精度±0.3 mV，单位mV, RmV\n8.温度：测量范围-10.0 至 125.0 ℃，14 °F 至 257 °F，分辨率0.1 ℃, 0.1 °F，精度± 0.3 ℃, ±0.3 °F\n9.电极状态提示符 ，提示校准后的电极性能好坏\n10.有3种读数模式：自动读数、定时读数、连续读数\n11.测试数据记录：1000组数据，带日期和时间\n12.校准数据记录：10组\n13.输出RS232和USB连接PC，RS232连接打印机\n14.密码管理10个用户密码管理\n15.电极接口BNC\n16.温度电极接口Cinch, NTC 30 kΩ\n17.配超薄磁力搅拌器混匀待测样品，快速获得可重复的结果"]
[4,"陶瓷纤维智能箱式电阻炉\n（国内一线）","300*200*120（7.2L/220V）",1,"1.输入功率kW：4\n2.容积L：7.2\n3.控温范围℃/最高使用温度℃：RT+30~1000/900\n4.工作室尺寸mm（宽×深×高）：200×300×120\n5.采用微电脑PID液晶控制器，控温精准，具备定值运行和定时运行功能\n6.采用陶瓷纤维炉膛，炉膛重量轻、升温快、能耗低、隔热好；\n7.加热元件选镍铬丝，导热性能良好；\n8.炉门及炉膛外壁采用全腔外壁通风设计，使用高温时外壳可控制在40℃以内；\n9.不锈钢内门衬板设计，相比传统衬板更易清洁，不易烤裂或变色；\n10.设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施，保证使用安全。"]
[5,"恒温鼓风干燥箱\n（国内一线）","内部尺寸550*470*550",1,"1.容积L:142\n2.控温范围℃：室温+5~250\n3.控温分辨率℃：0.1\n4.温度波动度℃：±1(105℃)\n5.载物托架(标配/最多)3/7\n6.内胆尺寸(长×宽×高)mm：550×470×550\n7.外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；\n8.箱门具备大视角观察玻璃窗，便于用户观察；\n9.采用PMMA II操作系统，触控式按键，彩色液晶显示各项参数指标，具有控温、定时、编程、风速调控、超温报警等功能；\n10.预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室，确保快速升温及良好的热分布效果；\n11.采用罩级电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环；\n12.风机6段调速，可保证不同风速的要求，避免粉尘样品扬尘造成样品损耗；\n13.可编程程序设计，可设置10段100周期；"]
[6,"自动电位滴定仪\n（国内一线）",null,1,"一、主要特点\n1.5.7英寸黑白液晶触摸屏，导航式操作，实时显示测试方法，滴定曲线和测量结果 \n2.阀门滴定管一体化设计，直接更换，有效避免干扰，支持10mL、20mL滴定管 \n3.滴定管路采用耐酸碱、耐高氯酸、耐有机试剂腐蚀的材料，可进行非水滴定 \n4.支持上搅拌和下搅拌\n5.支持酸碱滴定、非水相酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等多种滴定方法 \n6.支持动态滴定、等量滴定、预设终点滴定、空白滴定和手动滴定等多种滴定模式\n7.支持滴定剂管理（1~7种） \n8.支持pH电极1~3点标定，自动识别 GB标液组 \n9.具有公式编辑器功能，直接显示计算结果 \n10.支持数据存储（500 套）、查阅、删除和打印 \n11.具有USB，RS232接口，分别支持U盘导出数据和打印数据\n二、技术参数\n1.滴定装置\n 1.1.滴定分析重复性： ≤0.2%\n 1.2.滴定容量允许误差 10mL滴定管：±0.025mL\n                                        20mL滴定管：±0.035mL\n 1.3.滴定管分辨率：:1/50000\n2.电位滴定模块 \n      2.1.测量范围： （-2000.0～2000.0）mV，（0.00～14.00）pH\n 2.2.分辨率 0.1mV，0.01pH\n 2.3.电子单元基本误差 pH：±0.01pH；mV：±0.05%FS\n 2.4.电子单元稳定性 ±0.3mV/3h\n 2.5.单子单元重复性 0.01%FS\n3.温度\n 3.1测量范围 :（-5.0～105.0）℃\n 3.2分辨率 0.1℃\n 3.3电子单元基本误差 ±0.2℃\n 3.4仪器基本误差 ±0.4℃（0~60℃），±1.0℃（其它范围）\n"]